## 目录
序号 | 产品名称 | 数量
1 | 数字化透视摄影X射线系统 | 1
2 | 全自动尿液分析系统 | 1
3 | 全自动血液分析一体机 | 1

## 数字化透视摄影X摄影系统
序号 | 技术规格及配置要求
1 | 基本要求
1.1 | 功能要求：整机双立柱型机架式结构加无线动态平板探测器系统，具备数字摄影、数字透视、数字造影功能，可以进行胸部和腹部透视、消化道造影、泌尿生殖系统造影、胆道造影以及下肢静脉等多种造影以及头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影。
2 | 技术要求
2.1 | 立式胸片架
▲2.1.1 | 胸片架升降行程：≥1500mm
2.1.2 | 胸片架升降模式：手动及电动双模式操控
2.1.3 | 胸片架与X线管具备自动跟踪功能
2.1.4 | 胸片架内滤线栅栅格比：≥10:1
3 | X线管支撑装置
3.1 | X线管沿立柱垂直运动行程：≥1350mm
▲3.2 | X线管沿水平轴旋转范围：≥±180°
3.3 | X线管支撑立柱旋转范围：≥±180°
▲3.4 | 立柱水平运动行程：≥2000mm，
3.5 | X线管沿立柱升降模式：全手动及全电动双模式操控
4 | 固定式摄影床
4.1 | 床面板尺寸：≥2300×800mm
4.2 | 床面板上表面距离地面高度：≤650mm
▲4.3 | 床面板横向移动行程：≥1100mm
4.4 | 床面板纵向移动行程：≥260mm
4.5 | 滤线器片盒移动行程;≥550mm
4.6 | 滤线器栅比：≥10:1
5 | X线管侧近台液晶触摸屏
5.1 | 尺寸：≥9英寸
5.2 | 材质：彩色lcd触摸屏
5.3 | 患者信息显示模块：具备
5.4 | 曝光参数显示及调节模块：具备
5.5 | 系统错误代码显示模块：具备
5.6 | 实时摆位引导图示模块：具备
5.7 | 屏幕自适应旋转功能：具备
6 | 无线遥控器
6.1 | 遥控器信号传输：无线信号，方便技师在机房及操作间各个位置遥控设备的运动摆位
6.2 | 无线遥控器功能：可实现设备的运动及自动跟踪控制
7 | X线球管
7.1 | 管电压范围：≥40-150kV
7.2 | 焦点尺寸：≤0.6/1.2mm
7.3 | 焦点功率：≥80kW
▲7.4 | 阳极热容量：≥350kHU
7.5 | 管组件热容量：≥1350KHU
7.6 | 阳极转速≥10000转/分
8 | 高压发生器
8.1 | 输入电源规格：380V
▲8.2 | 标称输出功率：≥70kW
8.3 | 摄影管电压范围：≥40kV～150kV
8.4 | 透视管电压范围：≥40kV～125kV
8.5 | 摄影管电流范围：≥10-800mA
8.6 | 最大连续透视管电流：≥20mA
▲8.7 | 最大脉冲透视管电流：≥60mA
8.8 | 最大电流时间积：≥1000mAs
8.9 | 发生器参数状态可与采集工作站集成显示
8.1 | 自动APR联动功能
8.11 | 支持软件AEC自动曝光功能（非物理电离室）
8.12 | 故障自诊断功能
9 | 无线平板探测器
▲9.1 | 类型：动态平板探测器
9.2 | 闪烁体材料;碘化铯
9.3 | 成像尺寸：≥17×17英寸
9.4 | 采集矩阵：≥3k×3k
9.5 | 像素尺寸：≤139μm
▲9.6 | 空间分辨率：≥3.7lp/mm
9.7 | 动态范围：≥16
9.8 | 动态采集帧率：≥30f/s
9.9 | 数据传输：2.4G/5G无线传输

## 全自动血液分析一体机
序号 | 技术规格及配置要求
▲1 | 仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量。
2 | 检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。
3 | 血常规报告参数≥32个（不含直方图、散点图），散点图≥2个。单机检测速度：CBC＋DIFF≥ 80个样本/小时
▲4 | 末梢血进样方式及用血量：末梢血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl。
▲5 | 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能
6 | 仪器具备网织红细胞检测功能。
7 | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。
▲8 | 具有低值白细胞检测功能。
9 | 仪器数据结果储存量≥13万条
10 | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8.6）´ 1012/L，血小板：（0-5000）´ 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。
11 | CRP检测线性范围0.2mg/L~320mg/L
12 | SAA线性范围：5mg/L~300mg/L
13 | 提供有溯源性的有证血液校准物
▲14 | 具有低值血小板检测功能
▲15 | 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能
16 | 仪器带有血沉检测功能，一管血可同时满足血常规、CRP、SAA的检测需求。
17 | 仪器检测SAA项目可设置HOOK效应报警
18 | 仪器带有彩色可触摸屏幕，屏幕显示界面设置有悬浮窗可实现不同检测模式下快速切换。

## 全自动尿液分析系统
序号 | 技术规格及配置要求
1 | 全自动尿液分析系统
2 | 系统组成：主机、预存盘与回收盘模块、回收桥、软件系统组成；
▲3 | 检测功能：同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能；
4 | 检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥22项，具备浊度、颜色、比重、电导率、渗透压检测功能；
▲5 | 测试原理：有形成分采用流式图像技术；
6 | 干化学采用多波长光电比色法；
▲7 | 采图量：≥2200幅/样本；
▲8 | 测试速度：整机速度≥120测试/小时；干化学检测≥220测试/小时；
9 | 样本存储量：≥50个样本，且样本位可拓展，拓展位≥200个；
10 | 样本量：≤3mL非离心尿，吸入量≤2.5mL；
11 | 数据存储量：≥10万条数据，具备实时自动存储功能；
12 | 试纸仓容量：≥150条试纸；
13 | 试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警；
14 | 废条仓最大容量：≥300条试纸；
▲15 | 样本处理方式：无需离心，无需染色；
▲16 | 临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像；
▲17 | 干化学试纸条可抗VC干扰，VC项目灵活选择，试纸条室温保存有效期≥2年；
18 | 临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息；
19 | 数据接口：双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS；
20 | 软件系统：提供中文报告软件系统；
21 | 操作界面：全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能；
22 | 配置：配备计算机，配置要求intel i7 8700K、≥16GB内存、≥256G固态硬盘+1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10操作系统；
23 | 条码阅读器：条码阅读器1个以上；
24 | 安装培训：免费安装、调试、人员培训；
25 | 质控要求：提供经CFDA注册的与使用仪器同品牌的原厂配套的质控品。